关于拟作出焦作市第二人民医院
数字减影血管造影机（复合手术室）应用项目环评文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我单位拟对焦作市第二人民医院数字减影血管造影机（复合手术室）应用项目环境影响评价报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我单位。公示期为5个工作日（2026年7月9日－2026年7月15日）。

电话：0391-3561200
通讯地址：焦作市怀庆路高新区生态环境服务中心B402室（454000）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施
	公众参与情况

	焦作市第二人民医院 
数字减影血管造影机（复合手术室）应用项目

	 河南省焦作市山阳区世纪路东段1299号 
焦作市第二人民医院高新院区医技楼4楼复合手术室

	焦作市第二人民医院 

	河南普华检测技术有限公司
	项目建设，总投资1550万元，其中环保60万。
	电磁辐射：复合手术时内部尺寸(长X宽X高):14.24m×7.39m×2.9m，复合手术室东、西、南、北四面墙体采用轻钢龙骨墙体+4mmPb铅板+医用电解钢板墙体；顶棚与地板：原150mm混凝土楼板+40mm硫酸钡水泥；机房大门：4mmPb成品铅门（1.8*2.3m）；控制室门：4mmPb成品铅门（1.0*2.1m）；污物通道门：4mmPb成品铅门（1.0*2.1m）；观察窗：4mmPb成品铅玻璃，该项目的复合手术室面积、最小单边长度均大于标准要求，其四面墙体、顶棚、防护门以及观察窗均采取了辐射屏蔽措施，充分考虑了邻室（含楼上与楼下）及周围场所的人员防护与安全，且屏蔽厚度均高于有用线束和非有用线束铅当量防护厚度标准规定值。
门机联锁：机房防护门上方设置有工作状态指示灯，且门灯联锁；防护门上设置电离辐射警告标识和文字说明。
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